ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ

| Конечный пользователь | ЗАО «Химсорбент» |
| --- | --- |
| Адрес | Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш 7 км. + 500 м. Восточного шоссе, здание 175 |
| Подразделение, лаборатория | Лаборатория по контролю производства |
| Контактное лицо, должность | Начальник лаборатории Голубева Оксана |
| Тел., факс | (920) 021 22 11 |
| E-mail | ov.golubeva@sintez-oka.ru |

- Информация о пробе (укажите те параметры, которые известны)

| Характеристика | #### Значение* |
| --- | --- |
| В соответствие, с какими нормативными документами должна анализироваться проба? (указать номер метода, например ГОСТ, ASTM, ПНД Ф, МУК, РД) | Метод парофазной газовой хроматографии НД на метод нет. |
| Вид пробы (название пробы, состав) | жирный спирт С12-14 оксиэтилированный |
| Фаза (агрегатное состояние) пробы | Жидкость |

- Определяемые компоненты (укажите те параметры, которые известны)

| Компонент | Типичная концентрация | Минимальная концентрация | Максимальная концентрация | Единица измерения | Нужно ли проводить количественное определение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этилен оксид (окись этилена) | - | 0,02 ppm 0,000002 мг/кг | 100 ppm 0,0100 мг/кг | ppm мг/кг | + |
| 1,4-диоксан | - | 0,1 ppm 0,00001 мг/кг | 10 ppm 0,0010 мг/кг | ppm мг/кг | + |

- Комплектация прибора (укажите необходимые модули, если известно)

| 1. Необходимое количество каналов в хроматографе: -один -два | + |
| --- | --- |
| 2. Система ввода пробы: -ручной ввод -автосемплер -парофазый пробоотборник -кран-дозатор сжиженных газов -термодесорбер | Дозатор равновесного пара |
| 3. Выберите требуемые испарители и их количество: -для работы с капиллярными колонками -для работы с насадочными колонками -испаритель с программируемой температурой для работы с капиллярными колонками и возможностью прямого ввода в колонку - испаритель с программируемой температурой для работы с капиллярными колонками, возможностью прямого ввода в колонку и охлаждением СО2 - испаритель с программируемой температурой для работы с капиллярными колонками, возможностью прямого ввода в колонку и охлаждением жидким азотом или воздухом | + |
| 4. Выберите требуемые детектора и их количество -ПИД (пламенно ионизационный детектор) -ДТП (детектор по теплопроводности) -ЭЗД (электрон-захватный детектор) -ПФД (пламенно-фотометрический детектор) -АФД (азотно-фосфорный детектор) -ХЛД (хемилюминесцентный детектор) -МСД (масс-селективный детектор) | + |
| 5. Укажите требуемые колонки, фазу, размеры | DB 624; длина 60 м, внутренний диаметр 0,32 мм, толщина пленки 1,8 мкм |
| 6. Укажите требуемое вспомогательное оборудование: -генератор водорода -компрессор -система водоподготовки -прочие | + + Для пробоподготовки нужна ВЭЖХ-вода |
| 7. Укажите требуемое количество расходных материалов (фильтров для очистки газов носителей, колонок, микрошприцов, виал, септ, лайнеров и пр) | Комплект ЗИП на 2 года в т.ч. набор виал для парофазного анализа (ампул) 100 шт. и сменные мембраны (септы) с алюминиевыми или тефлоновым покрытием 200 шт. и алюминиевые колпачки. |
| 8. Требуется ли поставка компьютера | - |

# Специальные требования (если не вошли в предыдущие пункты)

Для воспроизведения метода рекомендуется использовать:

1.	Этиленоксид (50.000 мг/мл в метаноле) Supelco # 4-8838

2.	1.4-диоксан с содержанием основного вещества > 99.8 % merck # 1.03132

3.	ВЭЖХ – вода Fisher Chemical # 7732-18-5

Прошу поставить в комплекте с хроматографом.

16.07.2018 г.

Голубева О.В.